# Aktenstück 02 — Systembeschreibung MedAssist v4

Aktenzeichen: 2026-V-0427

Erstellt: 12.03.2026 (nach Übermittlung technischer Unterlagen durch CTO Krishnamurthy)

Bearbeitung: RA Dr. Mark Roosendaal

Grundlage: Technische Dokumentation MedAssist v4, Version 2.3 (interne Kennung: MA-TECH-DOC-2024-v4.2.3), übermittelt 08.03.2026

## 1. Systemidentität

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Systemname | MedAssist v4 |
| Versionsnummer | 4.2.3 (Produktionsstand 18 Krankenhäuser) |
| Interne Kennung Anbieter | MA-SYS-2023-001 |
| Anbieter (Art. 3 Nr. 3 KI-VO) | MedAssist AI GmbH, Im Neuenheimer Feld 580, 69120 Heidelberg |
| Verwendungszweck | Automatisierte Notrufdisposition in Krankenhäusern — Klassifikation eingehender Notrufe, Dringlichkeitspriorisierung, Ressourcenzuweisung |
| Einsatzbereich | Notaufnahme-Leitstellen, Rettungskoordinationszentren in Krankenhäusern |
| Aktuelle Deployments | 18 Krankenhäuser in BW (12) und Bayern (6); Standorte s. Anhang A |
| Sprache (System) | Deutsch, mit begrenzter Englisch-Unterstützung (Notfallkommunikation) |
| Entwicklungszeitraum | 2021–2023 (v4); kontinuierliche Updates seit 2023 |

## 2. Systemarchitektur

MedAssist v4 besteht aus drei Hauptkomponenten, die über eine interne REST-API miteinander kommunizieren:

### 2.1 Sprachverarbeitungsmodul (NLU)

Funktion: Echtzeit-Transkription und Semantikanalyse eingehender Notrufe

Basis: Llama-3.1-70B-Instruct, fine-tuned auf medizinischen Notfalldatensatz (s. Aktenstück 05)

Bezeichnung intern: „MedAssist-LLM-Core v4"

GPAI-Status: Die Llama-Adaptation stellt eine GPAI-Modell-Nutzung i.S.d. Art. 3 Nr. 63 KI-VO dar; Anbieter-Dokumentation nach Art. 53 KI-VO ausstehend (s. Aktenstück 19)

Latenz: < 800 ms für Transkription/Klassifikation

Ausgabe: Strukturierter JSON-Datensatz mit Dringlichkeitsstufe (1–5), erkannter Kategorie (Herznotfall, Trauma, pädiatrisch, psychiatrisch, sonstig), Konfidenzwert (0–1)

### 2.2 Dispositionsmodul (DEM)

Funktion: Zuweisung verfügbarer Notfallressourcen basierend auf NLU-Ausgabe, Echtzeit-Kapazitätsdaten der Stationen und historischen Verfügbarkeitsprofilen

Methode: Gradient Boosting (XGBoost v2.0), trainiert auf 3 Jahre Krankenhausdaten (2020–2023)

Ausgabe: Empfohlene Ressourcenzuweisung mit Konfidenzwert und alternativen Optionen (Top-3)

Menschliche Schnittstelle: Vorschlag wird im Leitstellen-Dashboard angezeigt; Übernahme-Button durch Disponent erforderlich (konzeptionell)

### 2.3 Audit-Trail-Modul (ATM)

Funktion: Protokollierung aller Systemereignisse (Eingabe, Klassifikation, Disposition, Bedieneraktion, Zeitstempel)

Datenhaltung: 5 Jahre (intern definiert), verschlüsselt auf Klinikum-Infrastruktur

Schnittstelle: Export-API für Behördenanfragen (BNetzA, BfArM)

## 3. Datenfluss (vereinfacht)

```

Eingehender Notruf (Audio)

↓

NLU-Modul (Llama-Adaptation)

— Transkription

— Klassifikation (Dringlichkeit, Kategorie, Konfidenz)

↓

Dispositionsmodul (XGBoost)

— Kapazitätsabgleich Echtzeitdaten

— Top-3-Empfehlung

↓

Leitstellen-Dashboard

— Anzeige Empfehlung

— [Disponent: Übernahme / Ablehnung]  ← kritische Aufsichtslücke (Art. 14)

↓

Audit-Trail-Modul

— Protokollierung

```

Feststellung: Das Übernahme-Interface ist in der aktuellen Produktionsversion 4.2.3 nicht vollständig implementiert. In 14 der 18 Krankenhäuser übernehmen Disponenten die Empfehlung ohne explizite Bestätigung im System — es fehlt ein erzwungener Quittierungsschritt (s. Aktenstück 09, Art. 14-Befund).

## 4. Trainingsdaten (Überblick)

| Datensatz | Herkunft | Umfang | Zeitraum | Repräsentativitätsdokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIMIC-IV Emergency | PhysioNet (US), MIT/BIDMC | ca. 430.000 Notfallprotokolle | 2008–2019 | Keine DE-spezifische Validierung |
| NEMSIS 3.5 | NHTSA (US) | ca. 2,1 Mio. EMS-Datensätze | 2019–2022 | Keine EU-Anpassung dokumentiert |
| Klinikinterne Trainingsdaten (anonymisiert) | 3 Partnerkliniken BW | ca. 18.000 Einsatzprotokolle | 2021–2023 | Begrenzte Repräsentativität |

Kernproblem: Die US-amerikanischen Datensätze (MIMIC-IV, NEMSIS) sind dominant und weisen strukturelle Unterschiede zum deutschen Rettungsdienstsystem auf (andere Klassifikationsschemata, abweichende Ressourcentypen, US-spezifische Terminologie). Eine dokumentierte Repräsentativitätsprüfung für den deutschen Einsatzkontext fehlt, was Art. 10 Abs. 2 lit. f KI-VO verletzt (s. Aktenstück 05).

## 5. Technische Leistungsparameter (nach internem Testbericht MA-EVAL-2024-03)

| Metrik | Wert | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (Dringlichkeitsstufe, gesamt) | 84,3 % | Unzureichend für klinischen Einsatz bei Fehlen menschlicher Aufsicht |
| Recall Dringlichkeit 1 (lebensbedrohlich) | 91,2 % | Positiv, aber Fehlerrate bei 8,8 % kritisch |
| False-Negative-Rate Dringlichkeit 1 | 8,8 % | Hochriskant: jede 11. lebensbedrohliche Lage wird unterklassifiziert |
| Accuracy Kategorisierung | 78,6 % | Ungenügend, v.a. psychiatrische Notfälle (62,1 %) |
| Latenz 95. Perzentile | 1.240 ms | Überschreitet internen Zielwert (< 800 ms) unter Last |
| Bias-Kennzahl (Geschlecht) | Nicht erhoben | Verstoß Art. 10 Abs. 2 lit. g KI-VO |
| Bias-Kennzahl (Alter) | Nicht erhoben | Verstoß Art. 10 Abs. 2 lit. g KI-VO |

## 6. Einsatzumgebung

MedAssist v4 wird auf klinikkumseitiger On-Premises-Infrastruktur betrieben. Jede Klinik hostet eine lokale Instanz; Updates werden zentral durch MedAssist AI GmbH eingespielt (Remote-Deployment-Kapazität). Die lokalen Instanzen kommunizieren nicht miteinander; Trainingsdaten werden klinikkumseitig nicht zurückgespiegelt.

Datenschutzrechtliche Einordnung: Jede Klinik ist Verantwortliche i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die verarbeiteten Patientendaten; MedAssist AI GmbH ist Auftragsverarbeiterin i.S.d. Art. 4 Nr. 8 DSGVO. Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO liegen laut Angabe des Mandanten vor, wurden jedoch noch nicht auf KI-VO-Konformität geprüft.

## 7. Bewertungsstand Aktenstück 02

Dieses Aktenstück fasst die von MedAssist AI GmbH übermittelte technische Dokumentation zusammen. Detailprüfungen der einzelnen Artikel-Anforderungen folgen in Aktenstücken 03–15. Die vorstehende Beschreibung stützt sich auf die technische Dokumentation v4.2.3 sowie die mündlichen Erläuterungen von CTO Krishnamurthy im Gespräch vom 08.03.2026.

Heidelberg, 12.03.2026

RA Dr. Mark Roosendaal — Az. 2026-V-0427