# Aktenstück 10 — Art. 15 KI-VO: Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit

Aktenzeichen: 2026-V-0427

Erstellt: 08.04.2026

Bearbeitung: RA Dr. Mark Roosendaal

Rechtsgrundlage: Art. 15 KI-VO (EU) 2024/1689; ISO/IEC 27001:2022

## 1. Anforderungen Art. 15 KI-VO

Art. 15 KI-VO verlangt, dass Hochrisiko-KI-Systeme angemessene Genauigkeits-, Robustheitss- und Cybersicherheitsniveaus erreichen und während des gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten. Im Einzelnen:

Genauigkeit (Art. 15 Abs. 1): Angemessene Genauigkeitsniveaus unter Berücksichtigung des Einsatzbereichs; Angabe im Anhang IV und in der Betreiberanleitung

Robustheit (Art. 15 Abs. 3): Widerstandsfähigkeit gegen Fehler, Ausfälle, Inkonsistenzen; Resilienz gegen Manipulation

Cybersicherheit (Art. 15 Abs. 4–5): Schutz vor Angriffen, die zu unerwünschten Systemverhalten führen; Anforderungen entsprechend NIS-2-Richtlinie und einschlägiger Normen

## 2. Genauigkeit

### 2.1 Ist-Stand (aus MA-EVAL-2024-03)

| Metrik | Wert | Benchmark | Einschätzung |
| --- | --- | --- | --- |
| Overall Accuracy Dringlichkeit | 84,3 % | > 95 % (klinischer Standard) | Unzureichend |
| Recall Dringlichkeitsstufe 1 (lebensbedrohlich) | 91,2 % | > 98 % (Sicherheitsgrenzwert) | Unzureichend |
| False-Negative-Rate Dringlichkeit 1 | 8,8 % | < 2 % | Kritisch |
| Accuracy psychiatrische Notfälle | 62,1 % | > 80 % | Kritisch |
| Accuracy pädiatrische Notfälle | 71,4 % | > 85 % | Nicht ausreichend |
| Accuracy Traumata | 88,2 % | > 90 % | Grenzwertig |

### 2.2 Fehlende Genauigkeitsangaben im Benutzerhandbuch

Die Accuracy-Daten aus MA-EVAL-2024-03 sind nicht im Benutzerhandbuch und nicht in der Technischen Dokumentation ausgewiesen. Disponenten haben damit keinen Zugang zu den tatsächlichen Leistungsgrenzen des Systems — was die Transparenz-Anforderungen nach Art. 13 und die Aufsichtsanforderungen nach Art. 14 zusätzlich verletzt.

### 2.3 Konzeptdrift

Das Dispositionsmodul (XGBoost) wurde auf Daten 2020–2023 trainiert. Ein Monitoring auf Konzeptdrift (Performance-Verschlechterung durch veränderte Datenverteilung im Produktionseinsatz 2023–2026) findet nicht statt. Die Accuracy-Daten aus 2024 könnten den tatsächlichen Produktionsstand bereits überoptimistisch darstellen.

## 3. Robustheit

### 3.1 Technische Robustheit

| Szenario | Getestet | Befund |
| --- | --- | --- |
| Hintergrundlärm (Notfallambiente) | Ja | Performance-Abfall bei > 70 dB Hintergrundlärm auf 74,2 % Accuracy |
| Fremdsprachige Anrufer | Nein | Ungetestet — erhebliches Risiko |
| Starker Dialekt (bayer., schwäb.) | Teilweise | Leichter Performance-Abfall (–3,1 %) |
| Systemüberlastung (> 50 parallele Notrufe) | Ja | Latenzüberschreitung 95. Pz. 1.240 ms |
| Modell-Adversarial Inputs | Nein | Kein Adversarial Testing dokumentiert |
| Netzwerkausfall (Teilausfall) | Ja | Graceful Degradation implementiert |

### 3.2 Fallback bei Systemausfall

Wie in Aktenstück 08 festgestellt, fehlt ein dokumentiertes Fallback-Verfahren. Der 47-minütige Ausfall im Klinikum Freiburg-Süd (2025) demonstriert das reale Ausfallrisiko.

## 4. Cybersicherheit

### 4.1 ISO/IEC 27001:2022 Zertifizierung

MedAssist AI GmbH ist seit 2022 nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert (Zertifikat TÜV Rheinland, ausgestellt 14.06.2022, gültig bis 13.06.2025). Das Zertifikat ist am 13.06.2025 abgelaufen und wurde bislang nicht erneuert. CTO Krishnamurthy hat bestätigt, dass die Rezertifizierung verschoben wurde.

Rechtliche Einschätzung: Ein abgelaufenes ISO 27001-Zertifikat stellt keine ausreichende Grundlage für den Nachweis der Cybersicherheitsanforderungen nach Art. 15 Abs. 4 KI-VO dar. Die Rezertifizierung ist vordringlich.

### 4.2 KI-spezifische Angriffsvektoren

Art. 15 Abs. 5 KI-VO adressiert ausdrücklich KI-spezifische Angriffe (Adversarial Attacks, Datenvergiftung, Modell-Evasion). Für MedAssist v4 ist kein Penetrationstest mit KI-spezifischen Angriffsvektoren dokumentiert. Insbesondere:

Adversarial Inputs auf NLU: Manipulierte Sprachsequenzen, die das NLU-Modell zur Falschklassifikation verleiten (z.B. Echtzeit-Audio-Manipulation), sind ungetestet

Datenvergiftung: Da Kliniken prinzipiell lokale Instanzen betreiben, ist eine dezentrale Angriffsfläche vorhanden, die im Sicherheitskonzept nicht adressiert wird

### 4.3 NIS-2-Bezug

Krankenhäuser ab einer bestimmten Größe sind als „wichtige Einrichtungen" i.S.d. NIS-2-Umsetzungsgesetzes (NIS2UmsuCG) klassifiziert. MedAssist AI GmbH als KRITIS-naher Softwareanbieter muss prüfen, ob eigene NIS-2-Pflichten bestehen (als wesentlicher Lieferant). Diese Prüfung steht aus.

## 5. Handlungsempfehlungen

| Maßnahme | Priorität | Frist |
| --- | --- | --- |
| Rezertifizierung ISO/IEC 27001:2022 | Kritisch | 31.05.2026 |
| Adversarial Testing NLU-Modul | Hoch | 30.06.2026 |
| Implementierung Konzeptdrift-Monitoring | Hoch | 30.06.2026 |
| Test fremdsprachige Anrufer / Dialekte | Mittel | 30.06.2026 |
| NIS-2-Eigenprüfung als Lieferant | Mittel | 31.05.2026 |
| Dokumentation Accuracy-Daten in Benutzerhandbuch | Hoch | 31.05.2026 |

## 6. Gesamtbewertung Art. 15

Art. 15 KI-VO: Nicht konform.

Unzureichende Genauigkeit für kritischen Einsatzbereich, abgelaufene Cybersicherheitszertifizierung, fehlendes Adversarial Testing.

Heidelberg, 08.04.2026

RA Dr. Mark Roosendaal — Az. 2026-V-0427