# Aktenstück 21 — Interne Mandantenpräsentation: KI-VO-Konformitätsbefunde MedAssist v4

Aktenzeichen: 2026-V-0427

Erstellt: 12.05.2026

Format: Präsentationsnotizen für Vorstandssitzung MedAssist AI GmbH, 14.05.2026

Adressaten: CEO Dr. Theresia Vogelkamp, CTO Aravind Krishnamurthy, CMO Dr. Lutz Federkamp

Präsentierende: RAin Dr. Henrietta Vellbruck-Steinheim, RA Dr. Mark Roosendaal

Vertraulich

## Folie 1 — Ausgangslage

Titel: MedAssist v4: KI-VO-Konformitätsprüfung — Zwischenbilanz

Prüfungszeitraum: 03.03.2026 – 12.05.2026

Prüfumfang: Art. 6–49 KI-VO, MDR-Schnittstelle, GPAI-Komponente, behördliche Verfahren

Frist: 02.08.2026 (Art. 113 Abs. 1 KI-VO) — 82 Tage verbleibend

Behördliche Verfahren: BNetzA (1-101.05-2026/MA-008), BfDI (13-3120/004#0117), BfArM (MED-AI-2026-0319)

## Folie 2 — Auf einen Blick: Ampelstatus

| Bereich | Status | Sofortbedarf |
| --- | --- | --- |
| Menschliche Aufsicht (Art. 14) | Rot — nicht konform | Ja (Roll-out läuft) |
| Risikomanagementsystem (Art. 9) | Rot — nicht konform | Ja |
| Daten-Governance (Art. 10) | Rot — nicht konform | Ja |
| Technische Dokumentation (Art. 11) | Rot — nicht konform | Ja |
| Konformitätsbewertung (Art. 43) | Rot — nicht begonnen | Ja |
| Registrierung EU-DB (Art. 49) | Rot — nicht erfolgt | Abhängig |
| Aufzeichnungspflichten (Art. 12) | Gelb — Lücken | Teilweise |
| Transparenz (Art. 13) | Gelb — Lücken | Teilweise |
| Cybersicherheit (Art. 15) | Gelb — ISO abgelaufen | Ja |
| MDR-Koordination | Gelb — Abstimmung nötig | Mittel |
| GPAI-Dokumentation | Gelb — Lücke | Mittel |

## Folie 3 — Das gravierendste Defizit: Art. 14 (Menschliche Aufsicht)

Status: In 14 von 18 Kliniken kein technisch erzwungener Quittierungsschritt.

Was das bedeutet:

MedAssist v4 steuert de facto die Notrufdisposition ohne dokumentierte menschliche Prüfung

False-Negative-Rate 8,8 % bei lebensbedrohlichen Notrufen (Dringlichkeit 1) wird nicht korrigiert

Jede 11. lebensbedrohliche Lage wird unterklassifiziert → Dispositionsverzögerung

Haftungsrisiko Anbieter: Produkthaftungsgesetz, § 823 BGB; Haftungsrisiko Vorstand: § 43 GmbHG

Was bereits eingeleitet ist:

Roll-out Quittierungsschritt auf alle 18 Kliniken: 30.04.2026 ✓ (laut CTO: abgeschlossen)

Protokollierung Disponenten-ID läuft an

Nächster Schritt: Schulungsprogramm Disponenten bis 31.05.2026.

## Folie 4 — Behördliche Verfahren: Aktueller Stand

### BNetzA (Az. 1-101.05-2026/MA-008)

Vor-Ort-Besichtigung Klinikum Mannheim-Süd: 12.05.2026 (heute!)

Ergebnis: BNetzA-Inspektor hat Quittierungsschritt (Beta) positiv vermerkt; weitere Unterlagen angefordert (Bias-Analyse, Schulungskonzept)

Bewertung: Kooperationsstrategie zeigt Wirkung; kein Sofortbescheid

### BfDI (Az. 13-3120/004#0117)

DPIA an BfDI übermittelt: 01.05.2026 (fristgerecht)

BfDI hat 30-Tage-Prüffrist → Rückmeldung erwartet bis 01.06.2026

Inhalt DPIA: Systematische Verarbeitung Gesundheitsdaten, Bias-Risiken, Art. 22 DSGVO-Analyse, Abhilfemaßnahmen

### BfArM (Az. MED-AI-2026-0319)

MDR-Konformität bestätigt; KI-VO ausdrücklich ausgeklammert

Koordination für gemeinsame Prüfung mit TÜV SÜD läuft

### Wettbewerberbeschwerde DiagnoFlow / DG CONNECT

DG CONNECT hat Beschwerde an BNetzA weitergeleitet (Standardverfahren)

Kein direktes DG-CONNECT-Verfahren zu erwarten

BNetzA-Verfahren deckt Beschwerde ab

## Folie 5 — Kritischer Pfad bis 02.08.2026

Muss bis Frist zwingend fertig sein:

Vollständige technische Dokumentation → 01.06.2026

QMS nach Art. 17 KI-VO → 01.06.2026

TÜV SÜD beauftragen → 15.05.2026 (noch ausstehend!)

NB-Zertifikat TÜV SÜD → Mitte Juli 2026

EU-Konformitätserklärung → 20.07.2026

CE-Kennzeichnung KI-VO → 25.07.2026

EU-Datenbank-Registrierung (EUID) → 30.07.2026

Engpass: TÜV SÜD muss sofort beauftragt werden. Jede Woche Verzögerung gefährdet die Frist.

## Folie 6 — Empfehlung an den Vorstand

Sofort (diese Woche): CTO Krishnamurthy beauftragt TÜV SÜD schriftlich mit KI-VO-Konformitätsbewertung.

Bis 31.05.2026: Disponenten-Schulung in allen 18 Kliniken abgeschlossen.

Bis 01.06.2026: Vollständige technische Dokumentation an TÜV SÜD.

D&O-Versicherung: CEO Dr. Vogelkamp nimmt Verhandlungen mit Allianz SE auf, gestützt auf Handlungsplan und Fortschrittsnachweis.

CMO Dr. Federkamp: Einbindung der Kliniken als Betreiber in den Konformitätsprozess — Betreiberverträge anpassen (Art. 25 KI-VO).

## Folie 7 — Risikoszenario: Was passiert bei Fristüberschreitung?

Bußgeld BNetzA: Bis 15 Mio. EUR (Art. 99 Abs. 3 KI-VO) für nicht-konforme Hochrisiko-KI

Vorläufige Maßnahme BNetzA: Betriebsuntersagung MedAssist v4 in allen 18 Kliniken möglich (Art. 79 KI-VO)

Persönliche Haftung Vorstand: § 43 GmbHG — ohne D&O-Schutz erhebliches persönliches Risiko

Reputationsschaden: DiagnoFlow-Beschwerde + Medienberichterstattung (Ärzte Zeitung 22.02.2026 bereits berichtet)

Vertragsrisiko Kliniken: 18 Betreiberverträge könnten bei BNetzA-Betriebsuntersagung unter Rücktrittsrecht stehen

Heidelberg, 12.05.2026 — Vellbruck & Partner mbB — Az. 2026-V-0427

Vertraulich — nur für die Empfänger bestimmt